## Hoja1
Mediciones | Datos extras a ingresar | Datos extraídos de la base de datos
Lref: lectura en referencia | T: Temperatura | Nd,w=Factor de calibración del set cámara-electrómetro
L20: lectura a 20cm de profundidad | P=Presión | T0=Temperatura cuando se calibró la cámara
L10: lectura a 10cm de profundidad (se puede reemplazar por Lref) | Hum=humedad | P0=Presión cuando se calibró la cámara
Lvtot: lectura con tensión total (se puede reemplazar por Lref) | Vred=Tensión reducida | Hum0=Humedad cuando se calibró la cámara
Lvred: lectura con tensión reducida | UM=unidades monitoras por medición (que venga por default 100) | Zmax=Profundidad del máximo
LV+: lectura con polaridad positiva (se puede reemplazar por Lref si es la polaridad de trabajo) | ToD2010=Un valor binario en función de si el L20 y el L10 corresponden a lecturas a DFS fija o en iso | PDDref=PDD de la profundidad de referencia
LV-: lectura con polaridad negativa (se puede reemplazar por Lref si es la polaridad de trabajo) |  | Cam=código de modelo de cámara (poner índices en la lista de cámaras)
Vtot=Tensión de trabajo
(Todas estas variables en realidad tienen que ser promedio de varias lecturas, en general 3 o 5) |  | Pol= Un indicador binario en función de si la polaridad de trabajo es + o - | Esto se tiene que definir cuando se definen la cámara y el electrómetro
|  | PulBar= Un indicador binario en función de si el haz es pulsado o pulsado barrido | Esto se tiene que definir cuando se define el acelerador lineal
DwZref_ref=DwZref de calibración de referencia (una calibración hecha que haya sido seleccionada como calibración de referencia)
Cálculos:
Mref
Mref=¦Lref¦/UM | ¦Lref¦ valor absoluto, sin signos
kTP
kTP=((273,2+T)*P0)/((273,2+T0)*P) | Si Hum y Hum0 están entre 20% y 80% no hacer nada. Si Hum o Hum0 están fuera de esos valores: CARTEL
kpol
1ro: definir Lpol=LV+ si Pol es positiva o Lpol=LV- si Pol es negativa
2do: kpol=(¦LV+¦+¦LV-¦)/(2*Lpol)
ks
1ro: definir V1_V2=¦Vtot/Vred¦
2do si Pulbar es Pul buscar a0, a1 y a2 en la tabla 1 en función de V1_V2. si Pulbar es Bar buscar a0, a1 y a2 en la tabla 2 en función de V1_V2
3ro: ks=a0+a1*(Lvtot/Lvred)+a2*(Lvtot/Lvred)^2
kqq0
1ro: si ToD2010 es en ISO TPR2010=L20/L10. Si ToD2010 es DFS fija TPR2010=1,2661*(L20/L10)-0,0595
kqq0 se busca (interpola) en tabla 3 con Cam y TPR2010
DwZref
DwZref=Mref*kTP*kpol*ks*kqq0*nDw
DwZmax
DwZmax=Dwref*100/PDDref
Dif | Diferencia entre Dwref obtenido y valor de referencia (si es que hay)
Dif=(DwZref-DwZref_ref)/DwZref_ref*100