## Hoja1
Mediciones | Datos extras a ingresar | Datos extraídos de la base de datos
Lref: lectura en referencia | T: Temperatura | Nd,w=Factor de calibración del set cámara-electrómetro
L20: lectura a 20cm de profundidad | P=Presión | T0=Temperatura cuando se calibró la cámara
L10: lectura a 10cm de profundidad (se puede reemplazar por Lref) | Hum=humedad | P0=Presión cuando se calibró la cámara
Lvtot: lectura con tensión total (se puede reemplazar por Lref) | Vred=Tensión reducida | Hum0=Humedad cuando se calibró la cámara
Lvred: lectura con tensión reducida | UM=unidades monitoras por medición (que venga por default 100) | Zmax=Profundidad del máximo
LV+: lectura con polaridad positiva (se puede reemplazar por Lref si es la polaridad de trabajo) | ToD2010=Un valor binario en función de si el L20 y el L10 corresponden a lecturas a DFS fija o en iso | PDDref=PDD de la profundidad de referencia
LV-: lectura con polaridad negativa (se puede reemplazar por Lref si es la polaridad de trabajo) |  | Cam=código de modelo de cámara (poner índices en la lista de cámaras)
Vtot=Tensión de trabajo
(Todas estas variables en realidad tienen que ser promedio de varias lecturas, en general 3 o 5) |  | Pol= Un indicador binario en función de si la polaridad de trabajo es + o - | Esto se tiene que definir cuando se definen la cámara y el electrómetro
|  | PulBar= Un indicador binario en función de si el haz es pulsado o pulsado barrido | Esto se tiene que definir cuando se define el acelerador lineal
DwZref_ref=DwZref de calibración de referencia (una calibración hecha que haya sido seleccionada como calibración de referencia)
Cálculos:
Mref
Mref=¦Lref¦/UM | ¦Lref¦ valor absoluto, sin signos
kTP
kTP=((273,2+T)*P0)/((273,2+T0)*P) | Si Hum y Hum0 están entre 20% y 80% no hacer nada. Si Hum o Hum0 están fuera de esos valores: CARTEL
kpol
1ro: definir Lpol=LV+ si Pol es positiva o Lpol=LV- si Pol es negativa
2do: kpol=(¦LV+¦+¦LV-¦)/(2*Lpol)
ks
1ro: definir V1_V2=¦Vtot/Vred¦
2do si Pulbar es Pul buscar a0, a1 y a2 en la tabla 1 en función de V1_V2. si Pulbar es Bar buscar a0, a1 y a2 en la tabla 2 en función de V1_V2
3ro: ks=a0+a1*(Lvtot/Lvred)+a2*(Lvtot/Lvred)^2
kqq0
1ro: si ToD2010 es en ISO TPR2010=L20/L10. Si ToD2010 es DFS fija TPR2010=1,2661*(L20/L10)-0,0595
kqq0 se busca (interpola) en tabla 3 con Cam y TPR2010
DwZref
DwZref=Mref*kTP*kpol*ks*kqq0*nDw
DwZmax
DwZmax=Dwref*100/PDDref
Dif | Diferencia entre Dwref obtenido y valor de referencia (si es que hay)
Dif=(DwZref-DwZref_ref)/DwZref_ref*100

## Tablas
Tabla 1. Coeficientes de ks para haces pulsados
|  | V1_V2 | a0 | a1 | a2 |  | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5
|  | 2 | 2.337 | -3.636 | 2.299 | a0 | 2.337 | 1.474 | 1.198 | 1.08 | 1.022 | 0.975
|  | 2.5 | 1.474 | -1.587 | 1.114 | a1 | -3.636 | -1.587 | -0.875 | -0.542 | -0.363 | -0.188
|  | 3 | 1.198 | -0.875 | 0.677 | a2 | 2.299 | 1.114 | 0.677 | 0.463 | 0.341 | 0.214
|  | 3.5 | 1.08 | -0.542 | 0.463
|  | 4 | 1.022 | -0.363 | 0.341
|  | 5 | 0.975 | -0.188 | 0.214
Tabla 2. Coeficientes de ks para haces pulsados y barridos
|  | V1_V2 | a0 | a1 | a2 |  | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5
|  | 2 | 4.711 | -8.242 | 4.533 | a0 | 4.711 | 2.719 | 2.001 | 1.665 | 1.468 | 1.279
|  | 2.5 | 2.719 | -3.977 | 2.261 | a1 | -8.242 | -3.977 | -2.402 | -1.647 | -1.2 | -0.75
|  | 3 | 2.001 | -2.402 | 1.404 | a2 | 4.533 | 2.261 | 1.404 | 0.984 | 0.734 | 0.474
|  | 3.5 | 1.665 | -1.647 | 0.984
|  | 4 | 1.468 | -1.2 | 0.734
|  | 5 | 1.279 | -0.75 | 0.474
Tabla 3. Kqq0 vs TPR20_10
TPR 20_10
Cam (código) | Modelo de cámara | 0.5 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.82 | 0.84
1 | Capintec PR-05P mini | 1.004 | 1.003 | 1.002 | 1.001 | 1 | 0.998 | 0.996 | 0.994 | 0.991 | 0.987 | 0.983 | 0.975 | 0.968 | 0.96 | 0.949
2 | Capintec PR-05 mini | 1.004 | 1.003 | 1.002 | 1.001 | 1 | 0.998 | 0.996 | 0.994 | 0.991 | 0.987 | 0.983 | 0.975 | 0.968 | 0.96 | 0.949
3 | Capintec PR-06C/G Farmer | 1.001 | 1.001 | 1 | 0.998 | 0.998 | 0.995 | 0.992 | 0.99 | 0.988 | 0.984 | 0.98 | 0.972 | 0.965 | 0.956 | 0.944
4 | Exradin A2 Spokas | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1 | 0.999 | 0.997 | 0.996 | 0.994 | 0.992 | 0.989 | 0.986 | 0.979 | 0.971 | 0.962 | 0.949
5 | Exradin T2 Spokas | 1.002 | 1.001 | 0.999 | 0.996 | 0.993 | 0.988 | 0.984 | 0.98 | 0.977 | 0.973 | 0.969 | 0.962 | 0.954 | 0.946 | 0.934
6 | Exradin A 1 mini Shonka | 1.002 | 1.002 | 1.001 | 1 | 1 | 0.998 | 0.996 | 0.994 | 0.991 | 0.986 | 0.982 | 0.974 | 0.966 | 0.957 | 0.945
7 | Exradin Tl mini Shonka | 1.003 | 1.001 | 0.999 | 0.996 | 0.993 | 0.988 | 0.984 | 0.98 | 0.975 | 0.97 | 0.965 | 0.957 | 0.949 | 0.942 | 0.93
8 | Exradin A 12 Farmer | 1.001 | 1.001 | 1 | 1 | 0.999 | 0.997 | 0.994 | 0.992 | 0.99 | 0.986 | 0.981 | 0.974 | 0.966 | 0.957 | 0.944
9 | Far West Tech. 1C- 18 | 1.005 | 1.003 | 1 | 0.997 | 0.993 | 0.988 | 0.983 | 0.979 | 0.976 | 0.971 | 0.966 | 0.959 | 0.953 | 0.945 | 0.934
10 | FZHTK01 | 1.002 | 1.001 | 1 | 0.998 | 0.996 | 0.993 | 0.99 | 0.987 | 0.984 | 0.98 | 0.975 | 0.968 | 0.96 | 0.952 | 0.939
11 | Nuclear Assoc. 30-750 | 1.001 | 1.001 | 1 | 0.999 | 0.998 | 0.996 | 0.994 | 0.991 | 0.988 | 0.984 | 0.979 | 0.971 | 0.963 | 0.954 | 0.941
12 | Nuclear Assoc. 30-749 | 1.001 | 1 | 1 | 0.999 | 0.998 | 0.996 | 0.994 | 0.992 | 0.989 | 0.984 | 0.98 | 0.972 | 0.964 | 0.956 | 0.942
13 | Nuclear Assoc. 30-744 | 1.001 | 1 | 1 | 0.999 | 0.998 | 0.996 | 0.994 | 0.992 | 0.989 | 0.984 | 0.98 | 0.972 | 0.964 | 0.956 | 0.942
14 | Nuclear Assoc. 30-716 | 1.001 | 1 | 1 | 0.999 | 0.998 | 0.996 | 0.994 | 0.992 | 0.989 | 0.984 | 0.98 | 0.972 | 0.964 | 0.956 | 0.942
15 | Nuclear Assoc. 30-753 Farmer shortened | 1.001 | 1 | 1 | 0.999 | 0.998 | 0.996 | 0.994 | 0.992 | 0.989 | 0.985 | 0.98 | 0.973 | 0.965 | 0.956 | 0.943
16 | Nuclear Assoc. 30-751 Farmer | 1.002 | 1.002 | 1 | 0.999 | 0.997 | 0.994 | 0.991 | 0.989 | 0.985 | 0.981 | 0.977 | 0.969 | 0.961 | 0.953 | 0.94
17 | Nuclear Assoc. 30-752 Farmer | 1.004 | 1.003 | 1.001 | 1 | 0.998 | 0.996 | 0.993 | 0.991 | 0.989 | 0.985 | 0.981 | 0.974 | 0.967 | 0.959 | 0.947
18 | NE 2515 | 1.001 | 1.001 | 1 | 0.999 | 0.997 | 0.994 | 0.991 | 0.988 | 0.984 | 0.98 | 0.975 | 0.967 | 0.959 | 0.95 | 0.937
19 | NE 2515/3 | 1.005 | 1.004 | 1.002 | 1 | 0.998 | 0.995 | 0.993 | 0.991 | 0.989 | 0.986 | 0.982 | 0.975 | 0.969 | 0.961 | 0.949
20 | NE 2577 | 1.005 | 1.004 | 1.002 | 1 | 0.998 | 0.995 | 0.993 | 0.991 | 0.989 | 0.986 | 0.982 | 0.975 | 0.969 | 0.961 | 0.949
21 | NE 2505 Farmer | 1.001 | 1.001 | 1 | 0.999 | 0.997 | 0.994 | 0.991 | 0.988 | 0.984 | 0.98 | 0.975 | 0.967 | 0.959 | 0.95 | 0.937
22 | NE 2505/A Farmer | 1.005 | 1.003 | 1.001 | 0.997 | 0.995 | 0.99 | 0.985 | 0.982 | 0.978 | 0.974 | 0.969 | 0.962 | 0.955 | 0.947 | 0.936
23 | NE 2505/3, 3A Farmer | 1.005 | 1.004 | 1.002 | 1 | 0.998 | 0.995 | 0.993 | 0.991 | 0.989 | 0.986 | 0.982 | 0.975 | 0.969 | 0.961 | 0.949
24 | NE 2505/3, 3B Farmer | 1.006 | 1.004 | 1.001 | 0.999 | 0.996 | 0.991 | 0.987 | 0.984 | 0.98 | 0.976 | 0.971 | 0.964 | 0.957 | 0.95 | 0.938
25 | NE2571 Farmer | 1.005 | 1.004 | 1.002 | 1 | 0.998 | 0.995 | 0.993 | 0.991 | 0.989 | 0.986 | 0.982 | 0.975 | 0.969 | 0.961 | 0.949
26 | NE2581 Farmer | 1.005 | 1.003 | 1.001 | 0.998 | 0.995 | 0.991 | 0.986 | 0.983 | 0.98 | 0.975 | 0.97 | 0.963 | 0.956 | 0.949 | 0.937
27 | NE 2561/2611 Sec. Std | 1.006 | 1.004 | 1.001 | 0.999 | 0.998 | 0.994 | 0.992 | 0.99 | 0.988 | 0.985 | 0.982 | 0.975 | 0.969 | 0.961 | 0.949
28 | PTW 23323 micro | 1.003 | 1.003 | 1 | 0.999 | 0.997 | 0.993 | 0.99 | 0.987 | 0.984 | 0.98 | 0.975 | 0.967 | 0.96 | 0.953 | 0.941
29 | PTW 23331 rigid | 1.004 | 1.003 | 1 | 0.999 | 0.997 | 0.993 | 0.99 | 0.988 | 0.985 | 0.982 | 0.978 | 0.971 | 0.964 | 0.956 | 0.945
30 | PTW 23332 rigid | 1.004 | 1.003 | 1.001 | 0.999 | 0.997 | 0.994 | 0.99 | 0.988 | 0.984 | 0.98 | 0.976 | 0.968 | 0.961 | 0.954 | 0.943
31 | PTW 23333 | 1.004 | 1.003 | 1.001 | 0.999 | 0.997 | 0.994 | 0.99 | 0.988 | 0.985 | 0.981 | 0.976 | 0.969 | 0.963 | 0.955 | 0.943
32 | PTW 3000 1/30010 Farmer | 1.004 | 1.003 | 1.001 | 0.999 | 0.997 | 0.994 | 0.99 | 0.988 | 0.985 | 0.981 | 0.976 | 0.969 | 0.962 | 0.955 | 0.943
33 | PTW 30002/300 11 Farmer | 1.006 | 1.004 | 1.001 | 0.999 | 0.997 | 0.994 | 0.992 | 0.99 | 0.987 | 0.984 | 0.98 | 0.973 | 0.967 | 0.959 | 0.948
34 | PTW 30004/30012 Farmer | 1.006 | 1.005 | 1.002 | 1 | 0.999 | 0.996 | 0.994 | 0.992 | 0.989 | 0.986 | 0.982 | 0.976 | 0.969 | 0.962 | 0.95
35 | PTW 30006/30013 Farmer | 1.002 | 1.002 | 1 | 0.999 | 0.997 | 0.994 | 0.99 | 0.988 | 0.984 | 0.98 | 0.975 | 0.968 | 0.96 | 0.952 | 0.94
36 | PTW 31002 flexible | 1.003 | 1.002 | 1 | 0.999 | 0.997 | 0.994 | 0.99 | 0.988 | 0.984 | 0.98 | 0.975 | 0.968 | 0.96 | 0.952 | 0.94
37 | PTW 31003 flexible | 1.003 | 1.002 | 1 | 0.999 | 0.997 | 0.994 | 0.99 | 0.988 | 0.984 | 0.98 | 0.975 | 0.968 | 0.96 | 0.952 | 0.94
38 | SNC 100730 Farmer | 1.004 | 1.003 | 1.001 | 0.999 | 0.997 | 0.993 | 0.99 | 0.988 | 0.985 | 0.981 | 0.977 | 0.97 | 0.963 | 0.956 | 0.944
39 | SNC 100740 Farmer | 1.006 | 1.005 | 1.002 | 1 | 0.999 | 0.996 | 0.994 | 0.992 | 0.99 | 0.987 | 0.983 | 0.977 | 0.971 | 0.963 | 0.951
40 | Victoreen Radocon III 550 | 1.005 | 1.004 | 1.001 | 0.998 | 0.996 | 0.993 | 0.989 | 0.986 | 0.983 | 0.979 | 0.975 | 0.968 | 0.961 | 0.954 | 0.943
41 | Victoreen Radocon II 555 | 1.005 | 1.003 | 1 | 0.997 | 0.995 | 0.99 | 0.986 | 0.983 | 0.979 | 0.975 | 0.97 | 0.963 | 0.956 | 0.949 | 0.938
42 | Victoreen 30-348 | 1.004 | 1.003 | 1 | 0.998 | 0.996 | 0.992 | 0.989 | 0.986 | 0.982 | 0.978 | 0.973 | 0.966 | 0.959 | 0.951 | 0.94
43 | Victoreen 30-351 | 1.004 | 1.002 | 1 | 0.998 | 0.996 | 0.992 | 0.989 | 0.986 | 0.983 | 0.979 | 0.974 | 0.967 | 0.96 | 0.952 | 0.941
44 | Victoreen 30-349 | 1.003 | 1.002 | 1 | 0.998 | 0.996 | 0.992 | 0.989 | 0.986 | 0.983 | 0.98 | 0.976 | 0.969 | 0.962 | 0.954 | 0.942
45 | Victoreen 30-361 | 1.004 | 1.003 | 1 | 0.998 | 0.996 | 0.992 | 0.989 | 0.986 | 0.983 | 0.979 | 0.974 | 0.967 | 0.96 | 0.953 | 0.942
46 | Scdx-Wellhöfer IC 05 | 1.001 | 1 | 1 | 0.999 | 0.998 | 0.996 | 0.994 | 0.992 | 0.989 | 0.984 | 0.98 | 0.972 | 0.964 | 0.956 | 0.942
47 | Scdx-Wellhöfer IC 06 | 1.001 | 1 | 1 | 0.999 | 0.998 | 0.996 | 0.994 | 0.992 | 0.989 | 0.984 | 0.98 | 0.972 | 0.964 | 0.956 | 0.942
48 | Scdx-Wellhöfer IC 10 | 1.001 | 1 | 1 | 0.999 | 0.998 | 0.996 | 0.994 | 0.992 | 0.989 | 0.984 | 0.98 | 0.972 | 0.964 | 0.956 | 0.942
49 | Scdx-Wellhöfer IC 15 | 1.001 | 1 | 1 | 0.999 | 0.998 | 0.996 | 0.994 | 0.992 | 0.989 | 0.984 | 0.98 | 0.972 | 0.964 | 0.956 | 0.942
50 | Scdx-Wellhöfer IC 25 | 1.001 | 1 | 1 | 0.999 | 0.998 | 0.996 | 0.994 | 0.992 | 0.989 | 0.984 | 0.98 | 0.972 | 0.964 | 0.956 | 0.942
51 | Scdx-Wellhöfer IC 28 Farmer shortened | 1.001 | 1 | 1 | 0.999 | 0.998 | 0.996 | 0.994 | 0.992 | 0.989 | 0.985 | 0.98 | 0.973 | 0.965 | 0.956 | 0.943
52 | Scdx-Wellhöfer IC 69 Farmer | 1.002 | 1.002 | 1 | 0.999 | 0.997 | 0.994 | 0.991 | 0.989 | 0.985 | 0.981 | 0.977 | 0.969 | 0.961 | 0.953 | 0.94
53 | Scdx-Wellhöfer IC 70 Farmer | 1.004 | 1.003 | 1.001 | 1 | 0.998 | 0.996 | 0.993 | 0.991 | 0.988 | 0.985 | 0.981 | 0.974 | 0.967 | 0.959 | 0.946